## ТЗ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку дефибриллятора
1.1 | Комплектация:
1.2 | Гель электродный, г | Не менее 100
1.3 | Руководство пользователя на русском языке | Наличие
1.4 | Технические характеристики:
1.4.1 | Форма импульса-монофазный демпфированный синусоидальный | Наличие
1.4.2 | Энергетические ступени 20,50,100,160,250,360 Дж (при импедансе 50 ОМ), выбор энергии в ручном режиме | Наличие
1.4.3 | Время накопления энергии для разряда мощностью 360 Дж, сек | Не более 7
1.4.4 | Функция автоматического сброса набранной энергии, если разряд не был произведен в течение 15 сек | Наличие
1.4.5 | Готовность к проведению разряда сопровождается звуковым сигналом | Наличие
1.4.6 | Режим работы: ручной асинхронный | Наличие
1.4.7 | Пара многоразовых внешних электродов для дефибрилляции "утюги", взрослые, Ø 8 см и встроенные в них детские Ø 5 см | Наличие
1.4.8 | Индикация состояния прибора через светодиоды и акустические сигналы | Наличие
1.4.9 | Пользовательский интерфейс с простыми интуитивно понятными символами и пошаговой нумерацией действий | Наличие
1.4.10 | Питание от перезаряжаемой аккумуляторной батареи 14,4 В/ 1,5 Ач, NiCd (встроенное зарядное устройство для сети 220 В) | Наличие
1.4.11 | Время полной зарядки батареи, час. | Не более 5.5 ч
1.4.12 | 35 разрядов по 360 Дж при полностью заряженном аккумуляторе (+10 резервных при разряженном аккумуляторе) | Наличие
1.4.13 | Индикация степени зарядки аккумулятора (сигнализация при низком уровне зарядки) | Наличие
1.4.14 | Функция самотестирования прибора | Наличие
1.4.15 | Габаритные размеры прибора, см | Не более 40х12х48
1.4.16 | Вес прибора, кг | не более 9
И.о.главной мединской сестры |  | М.Ю. Короткевич