Приложение №1

К котировочной документации на

право заключения договора поставки

№ 22033000191

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Тында» (ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинского оборудования -  Электрокардиограф 12-ти канальный

на 2022 год для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»

Предмет закупки: Поставка медицинского оборудования - Электрокардиограф 12-ти канальный на 2022 год для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»

Начальная (максимальная) цена Договора: 381 800,00 (Триста восемьдесят одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.

Стоимость договора включает в себя стоимость Товара, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки Товара до склада Покупателя (Получателя), расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением договора.

Требования к товарам.

Требования к качеству товара Регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Декларация соответствия. Вся сопроводительная документация на русском языке. 4.2. Требования к упаковке товара. Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

5. Условия поставки товара: 5.1. Поставка Товара осуществляется по заявке направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». 5.2. На поставленный Товар исполнитель предоставляет гарантию не менее срока, указанного в паспорте на данный Товар.

6. Место, сроки поставки Товара. 6.1. Место поставки товаров. 676282, Российская Федерация, Амурская область, г. Тында, ул. Красная Пресня, 59. 6.2. Срок поставки Товара не должен составлять более 75 (семьдесят пять) календарных дней с момента оформления Заказа посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

7. Форма, сроки и порядок оплаты Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика: - аванс в размере 30% в течение 30 (тридцати) дней после заключения Договора, окончательный расчет в соответствии с графиком платежей: - 1-й окончательный платеж в течении 30 (тридцати) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12; - 2-й окончательный платеж до последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором был осуществлен 1-й платеж окончательного расчета; - 3-й окончательный платеж до последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором был осуществлен 2-й платеж окончательного расчета; - 4-й окончательный платеж до последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором был осуществлен 3-й платеж окончательного расчета.

| Наименование параметра Характеристика, заданная по ТЗ Используемые при описании объекта закупки стандарты или обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии Регистрационное удостоверение Минздрава России наличие ГОСТ Р 55952-2014 п.4.1 Анализ аритмий Да КТРУ: 26.60.12.111-00000025 Вывод ЭКГ на печать Встроенный принтер КТРУ: 26.60.12.111-00000025 Дисплей Да КТРУ: 26.60.12.111-00000025 Количество синхронно регистрируемых каналов, максимальное 12 Шт. КТРУ: 26.60.12.111-00000025 Масса основного блока, кг > 3 и ≤ 7 КТРУ: 26.60.12.111-00000025 Модуль GSM Нет КТРУ: 26.60.12.111-00000025 Питание от бортовой сети автомобиля Нет КТРУ: 26.60.12.111-00000025 Электропитание регистратора 220В КТРУ: 26.60.12.111-00000025 Отведения Стандартные, Кабрера, по Небу Регистрация ЭКГ общепринятым способом Выводна печать единовременно не менее 12 кривых ЭКГ Наличие Основная характеристика двенадцатиканального электрокардиографа Ручка для переноски Наличие Обеспечивает мобильность при перемещении медицинским персоналом Переход в режим «Ожидания» Наличие ГОСТ Р 55952-2014 п.4.2.4 Экономия заряда батареи Изолированный входной контур Наличие для минимизации попадания влаги в кабель и прибор Защита от кардиостимулятора и разрядов дефибриллятора Наличие ГОСТ Р 55952-2014 п.4.2.2 Защита прибора от сгорания платы при использовании кардиостимулятора и дефибриллятора Калибровочный сигнал не хуже 1 мВ ГОСТ Р 55952-2014 п.4.2.12 Диапазон измерения ЧСС не уже 30 – 300 уд/мин ГОСТ Р 55952-2014 п.4.2.18 Автоматический и Ручной режимы работы для взрослых и детей Наличие Переключения режимов работы позволяет проводить диагностику с функцией расшифровки Автоматический анализ и расшифровка Наличие Расчет основных показателей для постановки диагноза Измерение параметров ЧСС, R-R, P-R, QRS комплекс, QT-QTс, ось сердца, RV5/SV1 ГОСТ Р 55952-2014 п.4.2.18 Расчет основных показателей для постановки диагноза Полноформатная встроенная алфавитно-цифровая клавиатура | Наличие Позволяет легко вводить имя пациента, без перебора символов Количество кнопок управления с механическим воздействием на корпусе прибора, не менее 67 Характеристика алфавитно-цифровой клавиатуры Фильтр помех от переменного тока Наличие ГОСТ Р 55952-2014 п.4.2.11, для исключения нежелательных помех в сети влияющих на точность работы прибора Фильтр помех от мышц Наличие ГОСТ Р 55952-2014 п.4.2.11, Реализуемые аппаратно, аппаратно-программно или программно средства для подавления нежелательных компонентов в регистрируемом ЭКГ-сигнале, например, мышечных потенциалов. Фильтр ДПФ Наличие ГОСТ Р 55952-2014 п.4.2.11, Реализуемые аппаратно, аппаратно-программно или программно средства для подавления нежелательных компонентов в регистрируемом ЭКГ-сигнале, например, мышечных потенциалов. Фильтр нижних частот Наличие ГОСТ Р 55952-2014 п.4.2.11, Реализуемые аппаратно, аппаратно-программно или программно средства для подавления нежелательных компонентов в регистрируемом ЭКГ-сигнале, например, мышечных потенциалов. Коэффициент ослабления синфазного сигнала не менее 100 дБ ГОСТ Р 55952-2014 п.4.2.13 Способность ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФА, включая КАБЕЛЬ ПАЦИЕНТА и ЭЛЕКТРОДЫ ОТВЕДЕНИЙ, высокочастотные ФИЛЬТРЫ, цепи защиты, цепи ОТВЕДЕНИЙ, вход усилителя и т.д. отделять сигналы, различающиеся на входах усилителя (дифференциальный сигнал) от сигналов, одинаковых на входах усилителя (синфазный сигнал), при асимметрии импедансов ЭЛЕКТРОДОВ ОТВЕДЕНИЙ Частотная характеристика, диапазоне не уже 0,05 – 150 Гц ГОСТ Р 55952-2014 п.4.2.11, точное воспроизведение ЭКГ требует соответствующей полосы частот. Уровень шума не более 30 мкВ ГОСТ Р 55952-2014 п.4.2.7 Чувствительность 2,5, 5, 10, 20 мм/мВ ГОСТ Р 55952-2014 п.4.2.9 Разрядность АЦП не менее 24 бита Данный параметр обеспечивает качество обработки сигнала и дальнейшего отображения, расшифровки и просмотра информации на термобумаге Автоматическое подавление дрейфа базовой линии Наличие ГОСТ Р 55952-2014 п.4.2.14 Вывод на печать: Чувствительность, скорость протяжки бумаги, рабочие фильтры, время, ЧСС, маркировка отведения. Наличие Вывод на печать основных показателей для упрощения диагностики Реализация печати на нескольких скоростях для расчета показателей в ручном режиме Скорость протяжки бумаги 5; 6,25; 12,5; 25; 50 мм/с ГОСТ Р 55952-2014 п.4.2.10 Реализация печати на нескольких скоростях для расчета показателей в ручном режиме Ширина бумаги не менее 210 мм Размер бумаги соответствует размеру аппарата и количеству одновременно выводимых параметров, удобство хранения Тип бумаги Рулон, Z-образная книжка Размер бумаги соответствует размеру аппарата и количеству одновременно выводимых параметров, удобство хранения. Данные типы бумаги являются универсальными и совместим с приборами большинства производителей. Предоставляется возможность выбора типа бумаги исходя из потребностей ЛПУ Тип экрана жидкокристаллический цветной Наличие Отображение цветовой маркировки контакта электродов Диагональ дисплея не менее 8 дюймов Для удобства использования и вывода результатов, для просмотра на экране результатов исследований, без вывода на печать Разрешение дисплея не менее 800 x 600 точек Данное разрешение экрана способствует качественному просмотру информации без потери качества Параметры, отображаемые на дисплее кривые ЭКГ, режимы работы, время, ЧСС ГОСТ Р 55952-2014 п.4.2.18, п. и п. 4.2.21 Фиксация основных параметров на экране для контроля за состоянием пациента Тип аккумуляторной батареи литиевая ГОСТ Р 55952-2014 п.4.2.4 Для работы при невозможности питания от сети Время работы аккумулятора не менее 3 часов ГОСТ Р 55952-2014 п.4.2.4 Для работы в удаленных от электропитания местах Интерфейсы RS-232, USB, Ethernet Интерфейсы для передачи ЭКГ на внешние устройства Запись и хранение данных не менее 200 ЭКГ Без вывода на печать просмотр в памяти результатов обследования предыдущих пациентов Размеры не более 420х330х120 мм Для мобильности при перемещении медицинским персоналом. Оптимизация рабочего пространства Комплект поставки: Кабель пациента. Наличие Электрод для конечностей взрослый Наличие, не менее 4 шт. Грудной электрод взрослый Наличие, не менее 6 шт. Рулон бумаги для принтера Наличие Валик для бумаги Наличие Литиевая аккумуляторная батарея Наличие Сетевой кабель Наличие Руководство пользователя на русском языке Наличие ГОСТ Р 55952-2014 п.6 Паспорт Наличие Гарантийный срок, не менее 24 мес. Главный врач Е.И. Калинов |
| --- | --- |
| тлф. 8-41656-58606, 58602 |  |