Приложение №1

К котировочной документации на

право заключения договора поставки

21033000

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Тында» (ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинского оборудования - гематологического анализатора

Предмет запроса котировок: гематологического анализатора для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»

Начальная (максимальная) цена Договора: 535 553,00 (Пятьсот тридцать пять тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек

Стоимость договора включает в себя стоимость Товара, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки Товара до склада Покупателя (Получателя), расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением договора.

Требования к товарам.

Требования к качеству товара Товар, заявленный к поставке, должен соответствовать по качеству и техническим характеристикам Сертификатам Соответствия. Вся сопроводительная документация на русском языке. 4.2. Требования к упаковке товара. Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

5.Условия поставки товара: 5.1. Поставка Товара осуществляется по заявке направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный магазин». 5.2. На поставленный Товар исполнитель предоставляет гарантию не менее срока, указанного в паспорте на данный Товар.

6. Место, сроки поставки Товара. 6.1. Место поставки товаров. 676282, Российская Федерация, Амурская область, г. Тында, ул. Красная Пресня, 59. 6.2. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный магазин».

7. Форма, сроки и порядок оплаты Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: - аванс в размере 30% от стоимости товара в течение 30 (тридцати) дней после заключения договора на поставку товара; - окончательный расчет осуществляется в соответствии с Графиком платежей в течении 6 (шести) месяцев после принятия Товара Покупателем, подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

| Описание параметра | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- |
| Назначение прибора: |  |
| автоматический гематологический анализатор для подсчета клеток крови, разработанный для диагностики in vitro. | наличие |
| Регистрационное удостоверение РФ | наличие |
| Сертификат соответствия ГОСТ РФ. | наличие |
| Области применения: |  |
| Прибор предназначен для использования в малых и среднего размера лабораториях госпиталей и больниц. Автоматический гематологический анализатор на 20/22 параметра, включая дифференцировку лейкоцитов на 3 подгруппы | наличие |
| Производительность, 60 тестов/час | наличие |
| Объем пробы, 25 мкл цельной крови | наличие |
| Тип пробы: человек (общий), мужчина, женщина, подросток, ребенок, младенец | наличие |
| Диаметр апертуры, 80 мкм | наличие |
| Измеряемые параметры: 20/22 параметра, включая дифференцировку лейкоцитов на 3 подгруппы: WBC, LYM, GRA, MID, LYM %, GRA %, MID %, RBC, MCV, HGB, MCH, MCHC, HCT, PLT, PCT, MPV, P-LCC, P-LCR, RDW-CV** (RDW-SD**), PDW-CV** (PDW-SD**) | наличие |
| 3 гистограммы: PLT, WBC, RBC |  |
| ** вариабельные параметры |  |
| Метод отбора пробы: система с открытой пробиркой с автоматическим пробоотборником | наличие |
| Метод измерения: импедансный | наличие |
| Процедура очистки: прожиг высоким напряжением в апертуре и химическая очистка в каждом измерительном цикле | наличие |
| Контроль качества | наличие |
| — 6 уровней |  |
| — среднее |  |
| — ± диапазон |  |
| — SD и CV для всех измеряемых и расчетных параметров |  |
| — 64-дневный график Левея — Дженнингса |  |
| — отдельная база данных QC (контроля качества) |  |
| Калибровка: автоматическая (по калибратору) по 1, 2 или 3 измерениям | наличие |
| — по факторам (ручная) для RBC, MCV, RDW, WBC, HGB, PLT, MPV |  |
| Многопользовательский режим 3-уровневая работа с несколькими пользователями с выбираемым уровнем доступа, идентификацией пользователя и паролем | наличие |
| Интерфейс пользователя простой в использовании; сенсорное управление + кнопка START | наличие |
| Языки русский, английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский | наличие |
| Дисплей цветной сенсорный жидкокристаллический дисплеи | наличие |
| Внешняя клавиатура и мышь USB | наличие |
| Емкость хранения базы данных: 10 000 результатов, включая гистограммы RBC, PLT, WBC и полные данные пациентов | наличие |
| Интерфейс связи USB, cерийный RS-232 | наличие |
| Интерфейс выгрузки данных USB Flash Drive | наличие |
| Интерфейс принтера USB | наличие |
| Принтер встроенный термопринтер, черно-белая бумага, 56мм в ширину | наличие |
| Источник питания внешний сетевой адаптер, выход 12 В (DC), 6 А | наличие |
| Питание: 110–220 или 220–240 В, 50/60 Гц | наличие |
| Потребляемая мощность: 10 Вт — режим ожидания, 72 Вт — режим работы | наличие |
| Температура, влажность: 15–35 °С, менее 80 % | наличие |
| Габариты: 320x260x365 мм | наличие |
| Вес: 12кг | наличие |
| Реагенты без цианида разбавитель, лизирующий раствор, очищающий раствор | наличие |
| Техническая документация, паспорт с инструкцией по эксплуатации и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке в печатном виде, изданное производителем, в оригинальном формате, с фирменной обложкой. | наличие |
| Требование к поставке |  |
| Оборудование должно быть не ранее 2019 года выпуска, не бывшее в употреблении, не восстановленное, не прошедшее ремонт, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, гарантийцный срок не менее: 12 месяцев | наличие |
| Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями, переходниками и т.д. | наличие |
| Упаковка оборудования должна быть оригинальной упаковкой завода-изготовителя, иметь товарный вид, должна быть способна предотвратить повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения - Получателя. | наличие |
| Оборудование должно быть рассчитано на питание от сети переменного тока напряжения 220 Вольт. Кабель с вилкой для подключения предназначен для эксплуатации в РФ, без каких-либо переходников и удлинителей. | наличие |
| Доставка г.Тында, ул. Красная Пресня 59 | наличие |

Главный врач                                                                Е.И. Калинов