## ТЗ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Наименование | № п/п | ХАРАКТЕРИСТИКИ | Наличие функций или величины параметра по ТЗ
Аппарат автоматический для аэрозольной дезинфекции | 1 | Аппарат предназначен для проведения автоматизированного процесса одновременной дезинфекции аэрозольным методом в помещениях медицинских организаций воздуха и поверхностей: поверхностей медицинских изделий (приборов и оборудования), мебели, вспомогательного оборудования, стен, пола, дверей. | Наличие
| 2 | Рекомендованное дезинфицирующее средство: «Перекись водорода медицинская 6%» и зарегистрированные в установленном порядке дезинфицирующие средства, с подтвержденной эффективностью в режимах аэрозольной дезинфекции по воздуху и поверхностям. | Наличие
| 3 | Профилактическая дезинфекция воздуха и поверхностей в помещениях (в т.ч. жесткой мебели, предметов обстановки) всех классов чистоты в медицинских организациях (включая клинические, диагностические и бактериологические лаборатории), на санитарном транспорте | Наличие
| 4 | Заключительная дезинфекция воздуха и поверхностей при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной (Коксаки, ЕСНО, полиомиелит, энтеральные и парентеральные гепатиты, ротавирусная инфекция, норовирусная инфекция, ВИЧ-инфекция, грипп, в т.ч. типа А, включая А H5N1, А H1N1, аденовирусная инфекция и др. ОРВИ, герпес, цитомегалия)и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии в медицинских организациях, на санитарном транспорте. | Наличие
| 5 | Борьба с плесенью | Наличие
| 6 | Питание Аппарата от сети переменного тока напряжением 220 В при отклонении напряжения сети на ± 10% от номинального значения. | Соответствие
| 7 | Частота питающей сети | 50 Гц
| 8 | Потребляемая мощность, не более | 700 ВА
| 9 | Производительность Аппарата по ДС | 60±10 мл/мин
| 10 | Размер аэрозольных частиц | 10-30 мкм
| 11 | Угол факела распыла | 40 град
| 11.1. | Угол оси факела распыла относительно горизонтальной плоскости | 45±5 град
| 11.2. | Длина факела распыла | не менее 1 м
| 12 | Время распыления, устанавливаемое таймером | 0÷99 мин
| 12.1 | Шаг установки времени | 1 мин
| 12.2 | Время задержки начала распыления ДС | 10 сек
| 13 | Масса Аппарата, не более | 30±2 кг
| 14 | Габаритные размеры Аппарата (ДхШхВ) | (580х380х1080)±25 мм
| 15 | Объем емкости для ДС | 3 ±0,5л
| 16 | Корпус Аппарата оборудован поворотными колесными опорами с тормозом | Соответствие
| 17 | Корпус Аппарата выполнен из профилированного стального листа с порошковым покрытием на эпоксидно-полиэфирной основе; защитные кожухи- из пластика | Соответствие
| 18 | Электрический компрессор | Наличие
| 19 | Вентилятор для принудительной циркуляции аэрозоля | Наличие
| 20 | Класс Аппарата в зависимости от потенциального риска применения – 2а по ГОСТ 31508. | Соответствие
| 21 | Гарантийный срок эксплуатации | не менее 24 мес
| 22 | Декларация или сертификат соответствия | Наличие
| 23 | Регистрационное удостоверение | Наличие
И.о.главной медицинской сестры |  |  | Короткевич М.Ю.