Приложение №1

К котировочной документации на

право заключения договора поставки

№ 22020401014

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Тында» (ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинского оборудования - ЛОР - установка

Предмет запроса котировок: Поставка медицинского оборудования - ЛОР - установка для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»

Начальная (максимальная) цена Договора: 1 287 510,00 (Один миллион двести восемьдесят тсемь тысячи шестьсот шестьдесят шесть) рублей 66 копеек.

Стоимость договора включает в себя стоимость Товара, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки Товара до склада Покупателя (Получателя), расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением договора.

Требования к товарам.

Требования к качеству товара Регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Декларация соответствия. Вся сопроводительная документация на русском языке. 4.2. Требования к упаковке товара. Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

5.Условия поставки товара: 5.1. Поставка Товара осуществляется по заявке направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». 5.2. На поставленный Товар исполнитель предоставляет гарантию не менее срока, указанного в паспорте на данный Товар.

6. Место, сроки поставки Товара. 6.1. Место поставки товаров. 676282, Российская Федерация, Амурская область, г. Тында, ул. Красная Пресня, 59. 6.2. Срок поставки Товара не должен составлять более 60 (шестьдесят) календарных дней с момента оформления Заказа посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

7. Форма, сроки и порядок оплаты Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика: - аванс в размере 30% в течение 30 (тридцати) дней после заключения Договора; - 1-й окончательный платеж в течении 30 (тридцати) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12; - 2-й окончательный платеж до последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором был осуществлен 1-й платеж окончательного расчета; - 3-й окончательный платеж до последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором был осуществлен 2-й платеж окончательного расчета; - 4-й окончательный платеж до последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором был осуществлен 3-й платеж окончательного расчета.

| № | Наименование | Значение технических характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | ЛОР-установка |  |
| 1.1. | Для проведения различных процедур в ЛОР- кабинетах, таких как, промывание ушных полостей, небных миндалин, лечение с помощью жидких и масляных лекарственных препаратов, проведение осмотров, размещения и хранения инструментария, размещения дополнительной аппаратуры. Представляет из себя единый конструктив, состоящий из приборной стойки, рабочей поверхности, модуля инструментальных ящиков и основания. Возможно дальнейшее дооснащение комбайна (силами потребителя, без привлечения специализированных организаций) эндоскопической стойкой. Автономная работа- не требует подключения к водопроводу и канализации. | наличие |
| 1.2. | Диапазон регулировки вакуума аспирационного устройства, кПа -(0-85) | наличие |
| 1.3. | Свободный/ максимальный расход воздуха аспирационного устройства, л/ мин 16/40 | наличие |
| 1.4. | Диапазон регулировки давления нагнетающего устройства, кПа 0-250 | наличие |
| 1.5. | Цифровой ввод значений вакуума, давления, температуры промывающей жидкости | наличие |
| 1.6. | Индикация текущих значений вакуума, давления, температуры промывающей жидкости на знакосинтезирующих LED индикаторах | наличие |
| 1.7. | Объем аспирационной банки, 2,5 л | наличие |
| 1.8. | Материал аспирационной банки - автоклавируемый поликарбонат | наличие |
| 1.9. | Диаметр аспирационного шланга - 7х13 мм | наличие |
| 1.10. | Поплавковая защита от переполнения аспирационной банки собираемой жидкостью | наличие |
| 1.11 | Объем емкости для промывающей жидкости, 3 л | наличие |
| 1.12. | Материал емкости для промывающей жидкости - Нержавеющая сталь | наличие |
| 1.13. | Материал корпуса стойки, ящиков - Нержавеющая сталь, сталь с полимерным покрытием | наличие |
| 1.14. | Материал рабочей поверхности - Закаленное стекло, толщиной 8 мм | наличие |
| 1.15. | Уровень звукового давления - 70 дБ | наличие |
| 1.16. | Время непрерывной работы - 8 час | наличие |
| 1.17. | Питание от сети переменного тока, В,Гц - 220,50 | наличие |
| 1.18. | Потребляемая мощность, 950 ВА | наличие |
| 2. | Стул врача оториноларинголога со спинкой | наличие |
| 2.1. | Стул врача оториноларинголога со спинкой предназначен для размещения врача во время процедур, проводимых в оториноларингологии. Стулом врача комплектуется ЛОР-установка | наличие |
| 2.2. | Тип привода для регулировки высоты сидения - Газовая пружина | наличие |
| 2.3. | Диапазон регулировки высоты сидения, от 520 до 650мм | наличие |
| 2.4. | Колесные опоры 5 шт. (диаметр 50 мм) | наличие |
| 2.5. | Тип основания - Пятилучье, хромированный алюминий | наличие |
| 2.6. | Диаметр основания, 650 мм | наличие |
| 2.7. | Тип сидения и спинки - Литой бесшовный полиуретан с металлическим хромированным соединителем | наличие |
| 2.8. | Грузоподъемность, 120 кг | наличие |
| 3. | Кресло пациента |  |
| 3.1. | Для размещения пациента при проведении диагностических, терапевтических и хирургических процедур врачом- оториноларингологом | наличие |
| 3.2. | Составные части: основание с гидравлическим подъемником; рама с электромеханическим приводом раскладывания; пульт управления; -сидение; -спинка; -подголовник; -откидные подлокотники -подголенник; -шина 30х10х250 мм для навешивания принадлежностей | наличие |
| 3.3. | Регулировка высоты сидения: гидравлический подъемник с ножной педалью | наличие |
| 3.4. | Диапазон регулировки высоты сидения, мм 580-740 | наличие |
| 3.5. | Тип привода для регулировки угла наклона спинки: Электромеханический привод, управляемый с пульта | наличие |
| 3.6. | Диапазон регулировки угла наклона спинки, град.: 90 (положение "кресло")- 180 (положение "стол") | наличие |
| 3.7. | Угол вращения кресла в 360 (с фиксацией любого положения)горизонтальной плоскости, град. | наличие |
| 3.8. | Габаритные размеры, мм: длина в положении "кресло - 1050; длина в положении "стол"- 1950; ширина- 680; максимальная высота в положении "кресло"- 1600 | наличие |
| 3.9. | Грузоподъемность, 120 кг | наличие |
| 3.10 | Электропитание от сети переменного тока 220/50 В/Гц - | наличие |